ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΚΛΙΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΟΝΣΟΛΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 17 ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ #### Γενικά H κονσόλα θα τοποθετηθεί στον τοίχο, πίσω και πάνω από τα κρεβάτια των ασθενών και θα έχει μήκος 6,45m. Θα εξυπηρετήσει τρεις (3) κλίνες ασθενών. Η κονσόλα θα είναι εξοπλισμένη για κάθε κλίνη με τις παρακάτω εγκαταστάσεις: - 1x Φωτιστικό έμμεσου φωτισμού (γενικός) Led Tubular 18W 1800Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4000ο Κ, ελεγχόμενο από διακόπτη στην είσοδο του δωματίου - 1x Φωτιστικό άμεσου φωτισμού (ανάγνωσης) Led Tubular 9W 800Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4000ο Κ, ελεγχόμενο από χειριστήριο ασθενούς μέσω ενσωματωμένου ηλεκτρονικού ρελέ - 1x Φωτιστικό νυχτερινού φωτισμού Led E14 5W, ελεγχόμενο από διακόπτη στην κονσόλα - 2x Ρευματοδότες 230V (1x λευκός από ΔΕΗ, 1x πράσινος από Η/Ζ) - 1x Πρίζα τηλεφώνου RJ45 cat.6a - 1x Πρίζα Data RJ45 cat.6a - 1x Πρίζα συστήματος κλήσης νοσηλευτών ασφαλείας, συμβατή με το υφιστάμενο σύστημα Aiphone NEM - 1x Χειριστήριο ασθενούς αυτόματης αποσύμπλεξης, συμβατό με το υφιστάμενο σύστημα Aiphone NEM. Θα περιλαμβάνει μπουτόν κλήσης νοσηλευτών και μπουτόν ελέγχου άμεσου φωτισμού - 3x Λήψεις ιατρικών αερίων γαλλικού τύπου monoblock AFNOR (2x οξυγόνου – 1x κενού) Στην κονσόλα ανάμεσα στις κλίνες ασθενών, θα εγκατασταθούν δύο (2) τριφασικοί ρευματοδότες 5x16A για την πιθανή τροφοδοσία ακτινολογικού μηχανήματος Οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις ιατρικών αερίων θα είναι τοποθετημένες μέσα σε πλήρως ανεξάρτητα διαμερίσματα αλουμινίου #### Κονσόλα Θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Όλες οι εγκατεστημένες ηλεκτρολογικές παροχές (ρευματοδότες, διακόπτες, λήψεις τηλεφώνου, data και κλήσης αδελφής) θα είναι εγκατεστημένες χωρίς τη χρήση περιμετρικών πλαισίων (αρμοκάλυπτρων) και η τελική τους επιφάνεια θα είναι στο ίδιο επίπεδο με την τελική επιφάνεια της κονσόλας (Flush Mount installation). Το προφίλ θα έχει τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς χώρους (κανάλια) για την αντίστοιχη διέλευση των καλωδιώσεων ισχυρών ρευμάτων, καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων και σωληνώσεων ιατρικών αερίων. Οι χώροι θα είναι εύκολα προσπελάσιμοι με την αφαίρεση καλυμμάτων τα οποία θα στερεώνονται χωρίς τη χρήση βιδών. Στο επάνω μέρος και σε όλο το μήκος της κονσόλας θα είναι εγκατεστημένο το φωτιστικό έμμεσου φωτισμού. Στο κάτω μέρος θα είναι εγκατεστημένο το φωτιστικό άμεσου φωτισμού. Στο κάτω μέρος θα εγκατασταθούν οι ρευματοδότες 230V, η πρίζα του συστήματος κλήσης αδελφής, η τηλεφωνική πρίζα, η πρίζα data, το φωτιστικό ανάγνωσης και το φωτιστικό νυκτός. Στο μπροστινό και πάνω μέρος θα εγκατασταθούν οι λήψεις ιατρικών αερίων. Οι λήψεις ιατρικών αερίων θα είναι εγκατεστημένες κατά τρόπο που η συντήρησή τους δεν θα χρειάζεται την αφαίρεση τμημάτων αλουμινίου της κονσόλας. Θα επιτυγχάνεται μόνο με την αφαίρεση πλαστικών καλυμμάτων. #### Στηρίγματα Για τη στήριξη των κονσόλων θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά στηρίγματα στα οποία θα γίνει η ανάρτηση της κονσόλας. #### Έμμεσος φωτισμός Σε κάθε θέση κρεβατιού για τον έμμεσο φωτισμό θα είναι εγκατεστημένη πηγή led 18 W και πρισματικό κάλυμμα για την καλύτερη δυνατή διάχυση του φωτισμού. Η συνολική φωτεινή ροή θα είναι 1800lm και η θερμοκρασία χρώματος 4000ο Κ. Ο χειρισμός του φωτισμού θα γίνεται από διακόπτη στην είσοδο του δωματίου. #### Άμεσος Φωτισμός Σε κάθε θέση του κρεβατιού για τον φωτισμό ανάγνωσης θα εγκατασταθεί ένα φωτιστικό σώμα με μια πηγή led 9 W. Η φωτεινή ροή θα είναι 800lm και η θερμοκρασία χρώματος 4000ο Κ. Το φωτιστικό αυτό με πρισματικό κάλυμμα θα πρέπει να δίνει τον κατάλληλο φωτισμό ώστε να διαβάζει άνετα ο ασθενής χωρίς να ενοχλεί τους διπλανούς του. Ο έλεγχος του φωτισμού ανάγνωσης θα γίνεται από το χειριστήριο ασθενούς, μέσω ηλεκτρονικού ρελέ ενσωματωμένου στην κονσόλα. #### Νυκτερινός φωτισμός #### Για τον νυκτερινό φωτισμό θα εγκατασταθεί ένας λαμπτήρας LED Ε14 3W/230V ο οποίος θα ελέγχεται από διακόπτη στην κονσόλα. #### Ρευματοδότες Σε κάθε θέση του κρεβατιού θα υπάρχει ένας μονοφασικός ρευματοδότης 16Α schuko, λευκού χρώματος τροφοδοτούμενος από κύκλωμα ΔΕΗ και ένας μονοφασικός ρευματοδότης 16Α schuko, πράσινου χρώματος τροφοδοτούμενος από κύκλωμα Η/Ζ. Οι ρευματοδότες θα είναι εγκατεστημένοι χωρίς την χρήση περιμετρικών πλαισίων (αρμοκάλυπτρων) και η τελική τους επιφάνεια θα είναι στο ίδιο επίπεδο με την τελική επιφάνεια της κονσόλας (Flush Mount installation). #### Τηλεφωνική πρίζα / πρίζα data Σε κάθε θέση κρεβατιού θα υπάρχει μια πρίζα τηλεφώνου και μία πρίζα data RJ45 cat 6. #### Χειριστήριο / Πρίζα χειριστηρίου ασθενούς Σε κάθε κλίνη θα υπάρχει χειριστήριο και πρίζα χειριστηρίου ασθενούς ασφαλείας, αυτόματης αποσύμπλεξης ανθεκτική σε βίαιη χρήση. Μέσω του χειριστηρίου θα γίνεται ο έλεγχος του άμεσου φωτισμού και η κλήση νοσηλευτών. Στατώ ορών Σε κάθε κλίνη θα υπάρχει δίδυμο ανοξείδωτο στατώ ορών με βάση ενσωματωμένη στο σώμα της κονσόλας (όχι επίτοιχη) για την αποφυγή καταστροφής από βίαιη χρήση. Εγκατάσταση Ο προμηθευτής της κονσόλας με δική του ευθύνη θα αναλάβει: - την μεταφορά της κονσόλας στον χώρο εγκατάστασης - την απεγκατάσταση της υφιστάμενης κονσόλας και την απομάκρυνσή της σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο - την πλήρη εγκατάσταση της κονσόλας στον τοίχο και την σύνδεσή της με τα δίκτυα ηλεκτρολογικών, συστήματος κλήσης νοσηλευτών και ιατρικών αερίων Πριν από οποιαδήποτε εργασία θα προηγηθεί συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου ώστε να προγραμματιστούν οι ακόλουθες ενέργειες: - Ενημέρωση της Ουρολογικής Κλινικής για την ημέρα εργασιών - Προγραμματισμός για διακοπή των δικτύων Ιατρικών Αερίων και των ηλεκτρικών παροχών από αρμόδιους τεχνικούς του νοσοκομείου προκειμένου να αποσυνδεθεί η υφιστάμενη κονσόλα και να συνδεθεί η νέα - ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία (διαρροή κλπ) των δικτύων ιατρικών αερίων και των ηλεκτρικών γραμμών που τροφοδοτούν την κονσόλα Η μονάδα θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC και θα φέρει σήμανση CE Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος κατηγορίας ΙΙb. Ο κατασκευαστής και εγκαταστάτης θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά: - DIN EN ISO 9001:2015 για την Παραγωγή και Εμπορία Μονάδων Άνωθεν Κλίνης Ασθενούς, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Έλεγχο Συμμόρφωσης Συστημάτων Διανομής Ιατρικών Αερίων - ΕΝ ISO 13485:2016 για την Παραγωγή, Εγκατάσταση και Διακίνηση Μονάδων Άνωθεν Κλίνης Ασθενών - Βεβαίωση συμμόρφωσης με την Υ.Α. 1348/04 του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις εταιρίες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.