ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ- RHESUS Κωδικός:9001588 Ποσότητα:4.000 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κωδικός:9001592 Ποσότητα:1.200 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΕΡΥΘΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κωδικός:9001647 Ποσότητα:1.200 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κωδικός:9001589 Ποσότητα:10.800 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ RHESUS, K Κωδικός:9001590 Ποσότητα:2.000 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΤΑ COOMBS ΕΞΕΤΑΣΗ Κωδικός:………… Ποσότητα:540 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ (37ΟC) ΜΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟ ΟΡΟ Κωδικός:9001591 Ποσότητα:5.400 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΚΑΡΤΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ Coombs Κωδικός:9001591 Ποσότητα:1.000 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 37οC Κωδικός:9001593 Ποσότητα:5.400 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωδικός:9001592 Ποσότητα:5.400 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ Κωδικός:9001594 Ποσότητα:27.600 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΔΙΣΚΟΙ ΑΡΑΙΩΣΗΣ Κωδικός:9001595 Ποσότητα:27.600 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Liss/ Coombs Κωδικός:9001596 Ποσότητα:3.456 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ με ουδέτερο υπόστρωμα Κωδικός:9001597 Ποσότητα:2.016 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Μονοδύναμα αντισώματα άμεσης δοκιμασίας Coombs (IgG,IgM,IgA,C3c,C3d,ctl) Κωδικός:9001598 Ποσότητα:144 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ερυθρά γνωστής αντιγονικής σύστασης ένδεκα διαφορετικών κυττάρων για την ανίχνευση αντισωμάτων που θα παραλαμβάνονται ανά μήνα σε Coombs 37 C Κωδικός:9001606 Ποσότητα:12 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Diluent 2 (Liss) Κωδικός:9001600 Ποσότητα:12 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ερυθροκύτταρα γνωστής αντιγονικής σύνθεσης τουλάχιστον 3 διαφορετικά για ανίχνευση αντισωμάτων (Coombs test & Cold agglutining) Κωδικός:9001648 Ποσότητα:460 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΑΝΤΙ Α Κωδικός:20245037 Ποσότητα:78.200 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΑΝΤΙ Β Κωδικός:20245038 Ποσότητα :78.200 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΑΝΤΙ ΑΒ Κωδικός:20245039 Ποσότητα:57.500 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | ΑΝΤΙ D (BLEND) Κωδικός:20245040 Ποσότητα:80.500 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | ΑΝΤΙ Α1 Κωδικός:20245005 Ποσότητα:18.750 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ANTI C Κωδικός:20245042 Ποσότητα:625 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | ANTI E Κωδικός:20245041 Ποσότητα:625 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | ANTI c Κωδικός:20245044 Ποσότητα:625 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ANTI e Κωδικός:20245043 Ποσότητα:625 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | ANTI K Κωδικός:20231001 Ποσότητα:625 | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Anti-HIV1&2 Κωδικός:9001543 Ποσότητα:900 | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | HBsAg Κωδικός:9001544 Ποσότητα:1.200 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Anti-HBc Κωδικός:9001545 Ποσότητα:1.000 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Anti-HBc IgM Κωδικός:9001546 Ποσότητα:200 | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Anti-Hbe Κωδικός:9001547 Ποσότητα:300 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | HBeAg Κωδικός:9001548 Ποσότητα:300 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Anti-HBs Κωδικός:9001549 Ποσότητα:1.000 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Anti-HCV Κωδικός:9001550 Ποσότητα:1.200 | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | HAV IgM Κωδικός:9001552 Ποσότητα:300 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | HAV IgG Κωδικός:9001553 Ποσότητα:300 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | HCV Ag Κωδικός:9001649 Ποσότητα:100 | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Μικροπλάκες προσδιορισμού ABO/Rh με Α1 και ανάστροφης ομάδας Κωδικός:………… Ποσότητα:2.496 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Διάλυμα Βρωμελίνης Κωδικός:………… Ποσότητα:3.380 | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Μικροπλάκες παρασκευής εναιωρημάτων Κωδικός:………… Ποσότητα:2.880 | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Διάλυμα μαγνητισμού ερυθροκυττάρων Κωδικός:………… Ποσότητα:4.290 | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Απολυμαντικό διάλυμα αναλυτή Κωδικός:………… Ποσότητα:3.000 | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Μικροπλάκες προσδιορισμού πλήρους φαινότυπου Rh με Κell Κωδικός:………… Ποσότητα:1.152 | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Μικροπλάκες παρασκευής εναιωρημάτων Κωδικός:………… Ποσότητα:1.920 | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Ερυθροκύτταρα αναφοράς A1,A2,B,O για ανάστροφη ΑΒΟ ομάδα Κωδικός:………… Ποσότητα:5.200 | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσας διακήρυξης:

- Σε μορφή αρχείου PDF με το όνομα ESPD

- Σε μορφή αρχείου XML με το όνομα espd-request.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (…%) (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για την ………………………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό …./…… Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε  Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.