                                                                      

                                                                                 


1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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	1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

1. Να  είναι περιστροφικού τύπου και να εκτελεί διαφορετικά προγράμματα χρώσεων ταυτόχρονα εντελώς αυτόματα.
2. Ο υποδοχέας των πλακιδίων να δέχεται τουλάχιστον 20 πλακίδια.
3. Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 10-15 καλαθιών πλακιδίων ταυτόχρονα.
4. Να έχει τουλάχιστον 26 σταθμούς για τα αντιδραστήρια.
5. Κάθε σταθμός να δέχεται όγκο αντιδραστηρίων μέχρι 350 mL για την οικονομία των αντιδραστηρίων.
6. Να ελέγχεται από υπολογιστή και να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη touch-screen οθόνη για ευκολία στη χρήση.
7. Να αποθηκεύει τουλάχιστον 50 προγράμματα. 
8. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο και να έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, με μήκος όχι μεγαλύτερο των 80 cm, για εξοικονόμηση του εργαστηριακού χώρου. 
9. Να διαθέτει δύο θέσεις φόρτωσης και δύο θέσεις εκφόρτωσης.
10. Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε θέσεις θέρμανσης/κλιβανισμού και τουλάχιστον 6 σταθμούς έκπλυσης νερού.
11. Το σύστημα έκπλυσης νερού να είναι συνεχούς ροής και να διαθέτει για την ασφάλεια του εργαστηρίου αισθητήρες πλημμυρισμού στη λεκάνη απορροής για την αποφυγή υπερχείλισης σε περίπτωση φραγμού του σωλήνα αποχέτευσης.
12. Να διαθέτει ανάδευση σε όλους τους σταθμούς, της οποίας η ταχύτητα να ρυθμίζεται από το χρήστη.
13. Να διαθέτει επαρκή φωτισμό εσωτερικά της καμπίνας χρώσης, για την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας χρώσης από τον χρήστη.
14. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης καλαθιού σε περίπτωση λάθους.
15.  Να μπορεί να εκτελεί επείγοντα δείγματα παρακάμπτοντας προσωρινά τα ήδη υπάρχοντα.
16.  Να διαθέτει μπαταρία για συνέχιση της χρώσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, η οποία να προσδίδει αυτονομία για 40 λεπτά περίπου.
17. Να προσδιορίζει αυτόματα και να προτείνει στο χρήστη, με βάση τα αποθηκευμένα πρωτόκολλα χρώσης, τη βέλτιστη δυνατή σειρά τοποθέτησης των αντιδραστηρίων στους σταθμούς χρώσης.
18. Να έχει σύστημα ποιοτικού ελέγχου των αντιδραστηρίων, το οποίο να ελέγχει τόσο τη παρτίδα όσο και τη χρήση των αντιδραστηρίων.
19. Να έχει θύρα USB για αποθήκευση πρωτοκόλλων, αναβάθμιση του λογισμικού κλπ.
20. Να διαθέτει σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα για την κατακράτηση των αναθυμιάσεων.
21. Να είναι συμβατό με αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης του ίδιου ή άλλων οίκων.
22. Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης. 
23. Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης σε πλήρως αυτοματοποιημένο    
σύστημα χρώσης – επικάλυψης πλακιδίων χωρίς την παραμικρή  
παρέμβαση του χρήστη σε συνεργασία με αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης πλακιδίων και ενδιάμεσο ρομποτικό σταθμό μεταφοράς καλαθιών πλακιδίων του ίδιου οίκου.
24. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz.
25. Να διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD για in vitro διαγνωστική χρήση με βάση τον κανονισμό 2017/746.

	ΝΑΙ
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	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

1. Nα είναι αυτόματο με ταχύτητα επικάλυψης τουλάχιστον 250 πλακίδια την ώρα.
2.  Να διαθέτει οθόνη αφής.
3.  Να δέχεται καλάθια χωρητικότητας 20 πλακιδίων τουλάχιστον.
4.  Να μπορεί ο χρήστης να φορτώνει μέχρι 5 καλάθια ταυτόχρονα.
5.  Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης νέων καλαθιών, ενώ η συσκευή  
 εκτελεί επικάλυψη προηγούμενων πλακιδίων.
6.  Να δέχεται 500 καλυπτρίδες.
7.  Να μπορεί να δεχθεί και προγεμισμένες θήκες με 500 καλυπτρίδες για  
 ευκολότερη χρήση και εξοικονόμηση χρόνου.    
8.  Να μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα το μέγεθος της καλυπτρίδας και να   
       ρυθμίζει ανάλογα την ποσότητα του υγρού επικάλυψης που αποθέτει.
9.  Να χρησιμοποιεί συνθήκες πίεσης και κενού  για  επικάλυψη υψηλής   
 ακρίβειας.
10. Να διαθέτει το σύστημα “Degas” για την απομάκρυνση τυχόν φυσαλίδων από  
 το επικαλυπτικό υγρό. 
11. Να μπορεί να ξεχωρίζει το είδος των δειγμάτων (ιστολογικό ή    
 κυτταρολογικό) και να ρυθμίζει αυτόματα τη διανομή του κατάλληλου όγκου  
 του επικαλυπτικού υγρού.
12. Να πραγματοποιεί τη βέλτιστη κάλυψη των πλακιδίων αυτόματης   
 ανοσοϊστοχημείας, χωρίς να επηρεάζεται από την παρουσία των ετικετών  
 αναγνώρισης των διαφόρων συστημάτων IHC.
13. Να διαθέτει τη βέλτιστη μέθοδο κάλυψης για την υγρή φάση αποτρέποντας   
 τη δημιουργία φυσαλίδων στα πλακίδια με ειδικό περιθώριο.
14. Να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς (alerts) σε περίπτωση  
 εμφάνισης προβλημάτων λειτουργίας.
15. Να διαθέτει οπτικούς αισθητήρες για να εξασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση    
 των πλακιδίων.
16. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα για τη κατακράτηση των 
 αναθυμιάσεων.
17. Να διαθέτει σύστημα καθοδικής απορρόφησης αναθυμιάσεων (downdraft   
 ventilation system) για την προστασία του χρήστη όταν ανοίγει τη θύρα  
 εκφόρτωσης της συσκευής.
18. Να διαθέτει ειδική δεξαμενή με ξυλόλη για να προστατεύονται από τη  
 ξήρανση τα πλακίδια που φορτώνονται για επικάλυψη.
19. Να διαθέτει ειδικές αποσπώμενες θήκες για τις σπασμένες καλυπτρίδες που  
 απορρίπτονται και την περίσσια υγρού επικάλυψης που προκύπτει από τον  
 καθαρισμό του συστήματος.
20. Να είναι συμβατό με τα αυτόματα χρωστικά του ίδιου αλλά και άλλων  
 κατασκευαστικών οίκων.
21. Να διαθέτει μπαταρία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικάλυψης σε    
 περίπτωση διακοπής του ρεύματος.
22. Να διαθέτει θέση για την αποθήκευση πληροφοριών και την αναβάθμιση του 
 λογισμικού του.
23. Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης σε πλήρως αυτοματοποιημένο    
 σύστημα χρώσης – επικάλυψης πλακιδίων χωρίς την παραμικρή  
 παρέμβαση του χρήστη σε συνεργασία με αυτόματο μηχάνημα χρώσης και    
 ενδιάμεσο ρομποτικό σταθμό μεταφοράς καλαθιών πλακιδίων του ίδιου οίκου.
24. Να λειτουργεί στα 220V.
25. Να διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD για in vitro διαγνωστική χρήση με βάση    
 τον κανονισμό 2017/746.

	ΝΑΙ
	
	



Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. 
Ο πίνακας συμμόρφωσης της Πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.  
4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).


           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
[image: ]
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
	Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)



	ΠΡΟΣ(1):
	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):
	

	
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

	Αναφερόμενοι στην πρόσκληση με αριθμό……….  για την προμήθεια «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη  απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, 
τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της πρόσκλησης, 
συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, 
τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί,
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.




Ημερομηνία:      ……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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